彩色多普勒超声系统技术参数要求

一、设备名称：彩色多普勒超声系统

- 二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作

- 三、系统技术规格及概述：

- 3.1 ≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器, 屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠

- 3.2  操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸,触摸屏可独立调节角度≥40度

- 3.3  触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。

- 3.4 控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm，高度最低可达1m，满足蹲姿检查的需求，同时也可以满足跨床检查。

- *3.5 具有智能控制面板，控制面具有自定义智能按键≥6个（智能按键可进行功能的自定义，在不同场景下或者不同检查模式下可显示不同的功能，同时按键上可以通过字迹实时显示该功能，也可以根据需要自定义布局，断电时字迹不会消失）

- 3.6 探头接口数量：≥5个,全激活、相互通用

- 3.7 可选配内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声检查。最大扫查时间≥150分钟。电池可徒手拆卸和安装，无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量

- *3.8 连接超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态或者动态超声图像到工作站，不需要外挂手柄

- 3.9 主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调

- 3.10 二维灰阶模式、M型模式、彩色M型模式

- 3.11 解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像

- 3.12 彩色多普勒成像

- 3.13 频谱多普勒成像

- 3.14 组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式

- 3.15 斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持

- 3.16 一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度

- 3.17 自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等

- 3.18 全屏放大、局部放大（支持前端、后端放大）

- *3.19 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

- 3.20 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

- 3.21 自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

- 3.22支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释

- 3.23 可选配杀毒软件，降低网络安全隐患

- 3.24 支持下载同品牌手机移动终端APP功能，可通过APP将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台（提供手机APP截图）

- 3.25 支持下载同品牌手机移动终端APP，可通过APP进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理等，支持苹果和安卓系统（提供手机APP截图）

- 3.26 全域动态聚焦技术，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

- 3.27 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值实时在屏幕上显示

- 3.28 ≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱

- 3.29 TYPE C 数据接口

- 四、测量/分析和报告

- 4.1 全科测量包，自动生成报告

- 4.2 自动产科测量，要求自动识别测量双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长等胎儿发育评估指标

- 4.3 具有自动NT测量：胎儿NT自动检测和评估

- 4.4 自动肝肾比测量，基于二维图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估，肝脂肪变性的定量评估提供比传统定性评估更准确的定量分析

- 4.5 具有2种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，通过手动编辑图谱，直观显示病变的位置。一种通过体表体位图标记血管（提供同一部位2种血管标记功能的证明图片）

*4.6 标配血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线证明图片）

*4.7 标配血管内中膜自动实时测量功能,无需冻结图像，即可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚度值,测量精度最小可达20um；

- 4.8 专业的 IVF 成像模式，包括具备专业的IVF报告、IVF发育趋势图、IVF体位图

- 4.9 小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型

4.10 立体血流技术，二维血流能够立体呈现。可用于所有的应用，帮助提供直观的空间间邻关系信息，提供更接近真实世界的三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系

- 4.11 支持甲状腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥3相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析。可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告。

- 五、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

- 5.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

- 5.2 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

- 5.3 内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行

- 六、系统技术参数及要求

- 6.1 二维灰阶模式：

- 6.1.1 最大显示深度:≥38cm

- 6.1.2 TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

- 6.1.3 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

- 6.1.4 最大帧率: ≥1000 帧/秒

- 6.2 彩色多普勒成像

- 6.2.1 取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

- 6.2.2 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

- 6.2.3 最大帧率: ≥260 帧/秒

- 6.3 频谱多普勒模式

- 6.3.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

- 6.3.2最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

- 6.3.3最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

- 6.3.4取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

- 6.3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

- 6.3.6 支持频谱自动测量

- 6.4 应变式弹性成像，

- 支持探头：浅表探头、腔内探头，弹性成像图谱≥5种可选，弹性模式具有压力操作提示图标，具备组织硬度定量分析软件（支持多种比值分析，柱状图分析），具备肿块周边组织弹性定量分析功能，具备定量测量映射分析（即在组织图测量时弹性图同步测量）

- 6.*5 剪切波弹性成像，支持探头：凸阵探头，线阵探头；支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像，实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据，实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调，同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作，支持肿块周边组织定量分析功能。

- 6.6 造影成像及定量分析功能，支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头，支持微血管造影增强功能，双计时器，支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储，具备混合模式

- 支持造影图像和组织图像位置互换，造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析）

- 七、探头规格及配置

- 7.1 探头配置（3把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、腔内探头或者单晶体相控阵探头

- *7.2 探头频率：

- 单晶体凸阵探头频率: 1.2-6.0MHz

- 线阵探头频率:3.0-14.0 MHz；

- 单晶体相控阵探头频率:1.5-4.5 MHz；

- 腔内探头频率：3.0-11.0MHZ

- 八、其他要求：

- 中标后，中标人同意提供样机校验以上所有性能和参数，校验内容包括标配和选配功能，如虚假应标或者与实际不一致，取消中标资格，且承担相应的责任