肝储备分析仪使用需求

1.可以量化评估肝储备功能，可进行人群的肝血流量横向和纵向对比。支持肝储备核心指标(如药物血浆清除率、药物15分钟滞留率、有效肝脏血流量等),确保评估肝脏功能的全面性。

2.与市场同类主流产品对比研究结果：药物15分钟滞留率一致性≥99%、有效肝脏血流量≥98%,符合国际标准(如ISO认证),检测结果重复性好(CV值<5%)。配备自动校准功能，支持内置质控程序，确保长期稳定性。

3.检测应满足肝脏功能检测方法(测定血中滞留率、测定血浆消失率及测定肝血流量)的肝脏功能多项临床指标一次同时检测的要求。

4.检测药物浓度变化的探头检测部位在鼻翼部或腹部，无需粘贴遮光，自动校正，操作简便。

5.设备具有独立的主机，主机非工控显示一体机。设备主机有把手，可便携，便于术中或会诊使用。析仪主机内具有内置电源。

6.具备输出检测报告设备，结果可长期保存。

7.中文软件界面，操作简单，可以批量导入检测信息，选定目标受试者，一键开始，一键结束。

8.设备可用于可用于感染科、肝胆外科、消化内科、介入科等量化评估肝储备功能。