采购项目：宿州市立医院产前诊断中心、生殖医学中心检验外送采购项目

项目编号：

公

开

招

标

文

件

（电子标）

采 购 人：安徽省宿州市立医院（盖章）

代理机构：安徽寰亚国际招标有限公司（盖章）

监督部门：宿州市卫生健康委员会

2025年4月

监督部门和交易平台

一、本项目监督部门： 宿州市卫生健康委员会

地址： 安徽省宿州市埇桥区银河一路530号

监督电话： 0557-3040047

二、本项目交易平台所在地：宿州市公共资源交易中心

地址：宿州市埇桥区埇上路 566号（市政务服务中心5楼）

电话：0557-3030329

网址：http:// ggzyjy.ahsz.gov.cn

目录

招标文件第一部分（专用部分）	6

第一章 招标公告	6

一、项目基本情况	6

二、申请人的资格要求：	6

三、获取招标文件	8

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	8

五、公告期限	9

六、其他补充事宜	9

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	9

第二章 投标人须知前附表	11

第三章 货物服务需求一览表	16

第一项、货物服务清单及技术要求	16

第二项、商务要求	29

第四章 评标办法（综合评分法）	31

一、评标原则	31

二、评审办法	31

三、评审程序	31

四、资格性审查表	32

五、符合性审查表	35

六、评分办法	37

招标文件第二部分（通用部分）	41

第五章 投标人须知	41

一、总    则	41

二、招标文件	42

三、投标文件	44

四、投标	47

五、开标	48

六、评标	49

七、定标和授予合同	51

八、质疑与投诉	52

九、投标人须知的补充与修改	53

第六章 采购合同（货物类供参考）	54

一、合同条款前附表	54

二、合同条款	56

三、合同格式	64

四、合同特殊条款	66

第七章 投标文件格式	67

一、投标函	68

二、开标一览表	70

三、货物服务分项报价表（货物类）	71

四、技术规格响应情况表（货物类）	72

五、商务要求响应情况表	73

六、本项目实施方案	74

七、资格证明文件格式	75

一、营业执照	76

二、税务登记证	76

三、法定代表人授权委托书	76

四、法定代表人身份证明书	77

五、商业信誉和财务状况	78

六、依法缴纳税收	79

七、依法缴纳社会保障资金	80

八、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	81

九、书面声明	82

十、招标文件规定的其他材料	83

# 招标文件第一部分（专用部分）

## 第一章  招标公告

宿州市立医院产前诊断中心、生殖医学中心检验外送采购项目招标公告

项目概况

宿州市立医院产前诊断中心、生殖医学中心检验外送采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（安徽省·宿州市）（网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn）获取招标文件，并于2025年  月  日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：宿州市立医院产前诊断中心、生殖医学中心检验外送采购项目

预算金额：约225万元（统一费率报价）

最高限价：约225万元（统一费率报价）

采购需求：本项目分1个包，包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至招标人指定的安装地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、售后服务等内容。

合同履行期限：服务期一年。

本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1、投标人依据中华人民共和国法律设立的具有独立法人资格，具备合法有效的企业营业执照、企业税务登记证、企业组织机构代码证（或具有合法有效的统一社会信用代码营业执照）。

2.应当具备下列条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.投标人（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；

（3）投标人被市场监督管理局列入企业经营异常名录的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用宿州”（http://credit.ahsz.gov.cn/cms/infoPublicity/toInfoHongHeiMd.action）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，查询截止时点为投标文件递交截止时间。

情形（2）由供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。

4.投标检测机构实验室医疗执业许可证执业范围至少包含医学检验和临床细胞分子遗传学两个专业；

注：①“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。②上述第2款，请投标人根据投标内容按国家规定提供相应的证明材料，若国家规定无需许可或注册的，则可不提供。

### 三、获取招标文件

时间：2025年  月  日至2025年  月  日

地点：网上获取。

方式：（1）凡有意参加投标者，在招标文件获取时间范围内均可在宿州市公共资源交易中心新版交易系统会员端登录地址（网址：http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin）交易平台登录处进行用户登记，登记为供应商后使用CA锁登录进入宿州市公共资源交易系统，进入系统—》招标公告列表—》筛选项目类型为“采购”—》选中相应项目公告—》点击“文件下载”下载获取招标文件，也可以通过输入标段包编号，在关键字中搜索，找到需要投标的标段。（详细操作流程：详见本公告附件《投标单位操作手册7.1.40.5版本》），并请随时关注网站答疑澄清。（用户登记操作及审核联系电话：0557-3030327）

（2）请在招标文件获取时间范围内下载获取招标文件，逾期系统将自动关闭，无法下载招标文件。

（3）潜在投标人应合理安排时间，尽量避开开标前等可能存在的高峰期。

售价：每套人民币0元整，招标文件售后不退。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年  月   日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：宿州市公共资源交易中心第    开标室，因本项目实行全流程电子化交易，供应商原则上不到现场参与交易活动，将通过在线视频直播，供应商可通过登录宿州市公共资源交易网（http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/）点击进入不见面开标大厅观看开标直播。具体操作详见公告附件或宿州市公共资源交易网上的关于《宿州不见面开标大厅操作视频及常见问题》的操作指南。

注：本项目通过宿州不见面开标大厅直播。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本采购项目电子投标文件的解密采用远程方式进行，供应商须在规定的时间内在不见面开标大厅对其加密的电子投标文件进行解密，请提前登录不见面开标大厅，按《不见面开标大厅－投标人操作手册》提供的方法操作。解密时间不超过开始解密时间30分钟，若超过30分钟视为解密失败，按无效处理。

2、本采购项目的询标、澄清等程序均采用远程方式进行，请各供应商在评审结束前不要离开电脑，按《投标人操作手册》提供的方法操作，询标响应时间不超过询标发起后15分钟，若超过15分钟，视为放弃解释权力，评委按不利于供应商解释处理。

3、供应商自身原因导致解密失败的，风险由供应商自行承担。因供应商没有及时登录系统、未完成远程网上解密、询标、澄清等环节导致无法接受评审委员会评审等情形的风险，由供应商自行承担。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：安徽省宿州市立医院

地    址：宿州市汴阳三路616号

联系方式：15375075588

2.采购代理机构信息

名    称：安徽寰亚国际招标有限公司

地    址：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20F

联系方式：18256906502

3.项目联系方式

项目联系人：闫元元、杨浩

电      话：0551-65307719或65307729或65307739转分机号6617、18256906502

4.在线质疑

投标人如果针对此招标（采购）文件存在质疑，可登录电子交易系统http://60.171.247.212:8111/TPBidder/memberLogin点击网上“质疑菜单”发起在线质疑，招标人或招标代理会在约定期限内做出答复。

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |  |
| 2 | 项目编号 | 详见招标公告 |  |
| 3 | 采 购 人 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系方式：详见招标公告 |  |
| 4 | 代理机构 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系方式：详见招标公告 |  |
| 5 | 采购内容和预算 | 详见招标公告 |  |
| 6 | 项目类别 | □货物类 | □单一产品采购 |
|  |  |  | □非单一产品采购，其中标 符号的为核心产品 |
|  |  | ☑服务类 |  |
| 7 | 评审办法 | ☑综合评分法 □有效最低价 |  |
| 8 | 中标人个数 | 1个 |  |
| 9 | 招标文件的 澄清和修改 | 详见“第五章11、招标文件的澄清和修改” |  |
| 10 | 招标文件的 质疑和答复 | 详见“第五章12、招标文件的质疑和答复” |  |
| 11 | 投标人资格 要求 | 详见招标公告 |  |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金： 0 万元。 |  |
| 13 | 投标保证金到账截止时间 | 投标保证金到账截止时间与提交投标文件截止时间、开标时间一致。（电子保函推送至电子交易服务平台时间视同保证金到账时间） |  |
| 14 | 农民工工资要求（适用于施工类项目） | 本项目不适用 |  |
| 15 | 本项目中小企业划分标准所属行业 | 本项目不适用 |  |
| 16 | 投标文件份数 | 系统提交的电子投标文件 |  |
| 17 | 投标文件格式 | 详见第七章 |  |
| 18 | 服务期 | 一年。 |  |
| 19 | 投标截止时间和开标时间 | 详见招标公告 |  |
| 20 | 投标文件提交地点 | 详见招标公告 |  |
| 21 | 投标有效期 | 开标后60天 |  |
| 22 | 公告公示媒介 | 宿州市公共资源交易中心门户网（网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/）和本项目交易平台所在地交易中心门户网（网址：http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/）。 |  |
| 23 | 电子投标文件制作注意事项（重要） | 1、本项目投标文件组成中另外设置以下节点供投标人上传对应资料，不能对应的，可上传至资格证明文件中“招标文件规定的其他材料”节点： 招标文件第 章第 项要求的彩页 招标文件第 章第 项要求的检测报告 招标文件第 章第 项要求的证书 …… 备注（本备注招标文件定稿后请删除）：上述节点名称不要带 \ / : * ? ‘ “ < > ¦ &等符号。因为投标文件范本模板仅仅列举了一些通用的需要上传的节点，但是对于项目特有的需要投标人上传资料的节点是没有设置的，所以本条内容请代理结合本项目要求投标人上传的资料的多少判断。如果需要上传的资料很多，请按照上述名称格式一一列举出来，然后在投标文件组成中设置对应节点供投标人上传，方便投标人上传资料，也方便评委评标。在交易系统制作招标文件后，进行“挑选投标文件组成”时，点击左上角“个性化新增”，新增对应的节点名称（注意，新增的名称一定与本条列举的名称保持一致） |  |
| 24 | 电子招投标具体要求 | 1、投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为.sztf的为加密投标文件，需上传至招投标系统。不同投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码、文件上传IP地址、文件上传MAC地址不得相同。如有雷同，符合性审查不通过。 2、在编制投标文件时，以采购人最后发出的电子招标文件为准进行投标文件编制； 3、投标人必须使用投标文件制作软件（公共资源交易中心网站免费下载使用）编辑并刻录投标文件。 4、投标人必须在本项目交易平台上传投标文件电子版，作为投标文件重要组成部分。 5、投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。 不符合以上五项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。 6、投标人使用CA解密锁（生成谈判响应文件的CA锁）远程解密。 7、电子标书制作及投标服务咨询电话：4009980000或0557-3030326 8、项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作无效标处理： ①无法打开或不完整的； ②携带病毒并造成后果的； ③恶意提交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的； ④评标委员会认定的其他无效标情形。 特别提醒：在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。另请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。 电子投标操作手册下载地址：电子投标操作手册下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=a7ba1ee8-4ab0-47d8-9527-90773a2f09b1&areacode=340000&CategoryCode=18 |  |
| 25 | 其它 | 本项目采购代理服务费：暂定15000元（代理服务费按照按计委计价格[2002]1980号文件和发改委发改价格[2011]534号文件规定标准的60%，计取收费的计算基数为代理项目的中标金额），由中标人支付； 成交供应商是否交纳采购代理服务费：☑是 □否 （1）供应商总报价中应考虑采购代理服务费； （2）成交候选供应商被确定为成交供应商后，须在领取成交通知书之日起3个工作日内向安徽寰亚国际招标有限公司支付采购代理服务费。 （3）采购代理服务费以汇款形式支付； （4）成交供应商须在以下账户交纳采购代理服务费： 账户名：安徽寰亚国际招标有限公司 开户银行：民生银行合肥分行 账号：9902001067188258 |  |

## 第三章 货物服务需求一览表

### 第一项、货物服务清单及技术要求

一.总则

本技术规格所提出的要求并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款，投标人提供的货物还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

二.采购需求

| 产前诊断中心检测外送项目一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 预价格（元） | 预计数量（年） | 年度预估总金额（元） |
| 1 | 孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测(NIPT) | NGS | 外周血＞10mL | 950 | 690 | 655500 |
| 2 | 孕妇外周血胎儿游离DNA扩展性产前筛查(NIPT-plus) | NGS | 外周血＞10mL | 2150 | 480 | 1032000 |
| 3 | 染色体拷贝数变异检测(CNV-scq) | NGS | 流产组织≥100mg,约1cm³(同时送检1mL母亲外周血) | 3000 | 20 | 60000 |
| 4 | 基因芯片产前诊断(CMA) | CMA | 外周血(3-5mL)、脐血(2-3ml),羊水(10-15mL),羊水培养悬液(10-15mL),绒毛或流产组织样本(5-10mg),DNA样本(浓度≥50ng/ul,体积＞20uL) | 3550 | 40 | 142000 |
| 5 | 子痫前期风险评估(孕早期) | 化学发光法 | 血清：≥2mL | 220 | 200 | 44000 |
| 6 | 子痫前期风险评估(孕中晚期) | 化学发光法 | 血清：≥2mL | 435 | 40 | 17400 |
| 7 | 全外显子组基因检测(WES)(单先证者) | NGS | 外周血：≥2mL 干血片：≥4个8mm血斑 流产组织：＞50mg+母亲外周血≥2mL | 4500 | 15 | 67500 |
| 8 | 全外显子组基因检测(WES)(家系3人) | NGS | 外周血：＞1mL 干血片：≥4个8mm血斑 流产组织：＞5mg+母亲外周血＞1ml | 7500 | 5 | 37500 |
| 9 | 全基因测序(WGS) | NGS | 外周血：≥2mL 干血片：≥4个8mm血斑 流产组织：＞5mg+母亲外周血≥2ml | 4500 | 5 | 22500 |
| 10 | 单基因遗传病基因突变检测（基础） | NGS | 外周血：≥2mL | 1475 | 14 | 20650 |
|  | 单基因遗传病基因突变检测（专家） | NGS | 外周血：≥2mL | 2360 | 5 | 11800 |
| 11 | 叶酸代谢能力基因检测 | MassArray | 外周血：≥2mL 干血片；≥2个8mm血斑 | 320 | 30 | 9600 |
| 12 | 耳聋基因检测 | PCR | 外周血：≥2mL 干血片：≥2个8mm血斑 | 135 | 30 | 4050 |
| 13 | 地中海贫血基因检测 | MassArray | 外周血：≥2mL 干血片：≥2个8mm血斑 | 590 | 5 | 2950 |
| 14 | 荧光原位杂交FISH | FISH | 13、18、21、X、Y染色体数目异常检测核型分析结果不能确定染色体畸变情况的验证：微缺失微重复的验证；低比例嵌合； | 300 | 10 | 3000 |
| 15 | 先证者位点验证(Sanger测序) | 测序 | 外周血：≥2mL 干血片：≥2个8mm血斑 | 295 | 9 | 2655 |
| 16 | 脊髓性肌萎缩(SMA)基因检测 | PCR | 外周血：≥2mL | 590 | 30 | 17700 |
| 17 | 脆性X染色体综合征基因检测 | PCR | 外周血：≥2mL | 590 | 5 | 2950 |
| 18 | 假肥大性肌营养不良(DMD)基因检测 | MLPA | 外周血：≥2mL 干血片：≥2个8mm血斑 | 2360 | 5 | 11800 |
| 19 | 罕见遗传病基因突变检查(基础版) | NGS | 干血片≥2个8mm血斑 | 1475 | 15 | 22125 |
| 20 | 罕见遗传病基因突变检查(专家版) | NGS | 干血片≥2个8mm血斑 | 2360 | 5 | 11800 |
| 21 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症热点基因检测(G6PD) | PCR | 外周血≥2mL或干血片≥4个8mm血斑 | 590 | 5 | 2950 |
| 22 | 尿有机酸气相色谱检测GC-MS | GC-MS | 尿滤纸片≥2张(单张有效面积≥30cm²)或尿液＞2mL | 31.2 | 4 | 124.8 |
| 23 | 高苯丙氨酸血症基因检测(PAH) | NGS+MLPA | 外周血：≥2mL 干血片：≥4个8mm血斑 | 2360 | 5 | 11800 |
| 24 | 男性不育全套基因检测 | NGS | 外周血：≥2mL | 3540 | 5 | 17700 |
| 25 | 女性不孕全套基因检测 | NGS | 外周血：≥2mL | 3540 | 5 | 17700 |

注：以上检验项目数量以实际数量为准，据实结算，最终不得超过投标总价的10%。

三.技术要求

（一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被否决 |
| 重要指标项 | * | 评分项，详见评分细则。 |
| 无标识项 |  | 评分项，详见评分细则。 |
| 注：如某项标识同时存在一级标识和二级标识时，则以二级标识为最小单位计算条目数量；如某项标识同时存在二级标识和三级标识时，则以三级标识为最小单位计算条目数量。依此类推。 |  |  |

一、技术指标要求

(一)孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测(NIPT)

1、检测内容：13三体综合征、18三体综合征、21三体综合征；

2、测序模式：双端测序，双端不容错唯一比对率＞70%;

3、检测周期：≤10个工作日；

*4、对阳性病例可以提供全面的验证服务，包括高分辨核型、FISH、CMA、STR、QPCR、MLPA、CNV-seq、WES等多平台技术验证方案(至少提供5个技术平台的报告作为证明材料);

(二)孕妇外周血胎儿游离DNA扩展性产前筛查(NIPT-plus)

1、检测内容：13三体综合征、18三体综合征、21三体综合征、Turner综合征、Klinefelter综合征、＞3Mb的10种染色体微缺失综合征；

2、数据质量：Q30＞85%;数据量：总数据量5M左右，有效数据量≥3M;

*3、建库方法：采用PCR-free文库构建的方法(提供建库试剂说明书作为证明材料);

(三)染色体拷贝数变异检测(CNV-seq)

1、低分辨率CNV-seq:平均测序深度≥0.5X,样本质控后reads数≥10M,可检测1Mb以上的微缺失/微重复，提供选择STR搭配，排除母源性污染，并报告三倍体异常；

*2、高分辨率CNV-seq:平均测序深度≥3X,样本质控后reads数≥60M,检测100Kb以上的微缺失/微重复，＞15%的嵌合性非整倍体，提示＞10Mb的杂合性缺失/单亲二倍体(LOH/UPD),提供选择STR搭配，排除母源性污染，并报告三倍体异常(提供质控数据或检测报告作为证明材料);

3、报告周期≤15个工作日。

(四)基因芯片产前诊断(CMA)

*1、基因芯片产前诊断检测项目所使用的主要试剂盒应具备国家药品监督管理局颁发的三类医疗器械注册证(提供医疗器械注册证作为证明材料);

2、基因芯片须具有拷贝数变异(CNV)和单核苷酸多态性(SNP)两种类型复合探针，SNP探针≥20万，CNV探针≥55万；

*3、基因芯片可检测小片段CNV(≥100kb)、杂合性缺失/单亲二倍体(LOH/UPD)、≥20%嵌合体、多倍体，并可提示母源性污染、亲缘关系(提供对应参数检测结果的基因芯片产前诊断报告作为证明材料);

*4、提供基因芯片检测后验证兜底服务，包括高分辨核型(≥550条带)、核型分析C/Q/R带、FISH、定制化BAC探针、QF-PCR、MLPA、MS-MLPA、STR、Sanger、OGM、WES在内多技术平台验证方法(提供真实的验证实例作为证明材料);

(五)子痫前期风险评估(孕早期)

1、最低检测限：检测指标PIGF最低检出限≤10pg/mL;

2、准确性：测定产品准确度参考品，测定值与标示值的相对偏差不超过±20%;

3、分析软件：具有独立的子痫前期风险管理软件，可基于多指标进行综合风险评估，提供明确的风险值，助于临床医生判读及后续诊疗。

(六)子痫前期风险评估(孕中晚期)

1、检测指标：sFlt-1、PIGF;

2、批内精密度：批内测量重复性CV≤8%;

3、批间精密度：批间测量重复性CV≤8%;

(七)全外显子组基因检测(WES)(先证者)

1、样本类型：包括羊水、绒毛、脐带血、外周血、干血片、流产组织；

2、检测基因数：≥22000个基因；

3、所用检测技术的WES捕获试剂盒，应为DNA双链探针，需要包含致病基因的编码外显子、需要包含外显子与部分连接的内含子临界区域；

*4、采用双末端测序方式(150bp×2),单个样本的数据量≥10G,全外显子平均测序深度≥110X,20X覆盖度≥95%。测序结果质量需满足Q30＞85%,目标区测序深度20X以上＞95%,FOLD80＜1.6(提供质控数据或检测报告作为证明材料);

*5、可基于WES检测数据，同时分析SNV、InDel、与表型相关的CNV、LOH/UPD、动态变异和转座子变异等(提供质控数据或检测报告作为证明材料);

(八)全外显子组基因检测(WES)(家系3人)

1、检测对象：家系3人；

2、检测基因数：≥22000个基因；

*3、检测内容：提供夫妻双方携带的能够形成纯合/复合杂合/半合子的致病或疑似致病变异、可针对具体SNV/CNV变异提供检出情况(提供质控数据或检测报告作为证明材料);

(九)全基因测序 (WGS)

*1、WGS采用PCR-free建库方式(提供建库试剂盒说明书作为证明材料);

2、采用双端150bp 测序模式(PE150),平均测序深度≥30×,单样本测序数据量≥90G;

3、WGS可在全基因组层面上分析非整倍体、≥5KbCNV、ROH/UPD、外显子和内含子区域SNV/Indel、线粒体基因变异等；

(十)单基因遗传病基因突变检测

*1、检测方案：提供检测病种数量分别为10-15种、50-100种、200-400种三个检测方案，所选病种应包含国内临床高发疾病(提供近3年超过30000例大样本应用证明作为证明材料);

*2、为覆盖特殊疾病如脆性X及倒位型血友病等，需使用PCR等技术进行辅助(提供临床检测阳性组合报告以证明);

3、检测技术包括高通量测序，平均测序深度≥200X,检测探针覆盖范围应至少包括外显子编码区域，目标区域＞20X覆盖度超过99%。检测探针覆盖范围应至少包括外显子编码区域，同时包括HGMD及ClinVar中判断为致病的深度内含子变异；

4、能够检测单核苷酸变异、小插入/缺失变异、常见的CNV变异、脆性X综合征的动态突变、血友病A型的常见倒位变异；

(十一)叶酸代谢能力基因检测

1、检测范围：2个基因(MTHFR,MTRR)的3个位点

2、报告周期：≤10个工作日

(十二)耳聋基因检测

*1、检测范围：至少包含4个基因(GJB2,GJB3,SLC26A4,mtDNA)的15个位点

2、报告周期：≤10个工作日

(十三)地中海贫血基因检测

1、检测方法：检测至少需包含3个地中海贫血基因(HBA1,HBA2,HBB)的36个致病位点；

2、报告周期：10个工作日。

(十四)荧光原位杂交FISH

1、实验室机构应具有丰富的外周血、羊水、绒毛等细胞培养、制片、分析判读的经验；

*2、实验室应具备丰富的FISH探针库，含染色体长短臂末端探针、着丝粒探针及微缺失/微重复综合征探针等(提供探针库列表作为证明材料);

3、根据临床验证目的不同，可提供不同样本类型的间期、中期分裂相FISH检测；

*4、可根据临床需求提供定制FISH探针(提供定制FISH探针真实产前诊断病例作为证明材料);

(十五)先证者位点验证(Sanger测序)

1、实验室应具有丰富的外周血、羊水、脐血、绒毛、组织等样本类型的一代测序实验检测和分析判读经验；

2、实验室可根据院端提供的特定基因变异类型，设计PCR引物，完成一代测序实验和结果判读；

3、实验室可接收骨骼发育异常特定候选基因的多个热点并行检测和分析。

(十六)脊髓性肌萎缩(SMA)基因检测

1、检测试剂盒需具备NMPA核发的有效医疗器械注册证；

2、检测范围：对SMN1基因第7、8号外显子进行拷贝数定量检测；可以检测纯合缺失、杂合缺失和正常型别。

*3、投标人具备提供筛查阳性病例后续诊断验证的服务能力，可提供其他方法学(Sanger、MLPA)检测进行后续验证。(提供本实验室阳性病例检测报告作为证明材料)。

(十七)脆性X染色体综合征基因检测

1、检测方法：通过PCR联合毛细管电泳分析进行检测FMR1基因(CGG)拷贝数情况；

2、报告周期：10个工作日。

(十八)假肥大性肌营养不良(DMD)基因检测

1、检测范围：DMD基因1-79号外显子拷贝数情况；

2、报告周期：10个工作日。

(十九)罕见遗传病基因突变检查(基础版)

*1、检测内容：检测疾病≥100种，包括丙酸血症、黏多糖贮积症、X连锁肾上腺脑白质营养不良等疾病(提供检测范围证明材料);

2、高通量测序数据质控要求：Q30＞85%;有效reads所占比例≥80%;平均测序深度≥500X;

*3、技术要求：超多重PCR建库法联合高通量测序技术，检测敏感性＞99%(提供质控 数据或检测报告作为证明材料);

(二十)罕见遗传病基因突变检查(专家版)

*1、检测内容：检测疾病≥150种，包括血友病B、遗传性果糖不耐受、X连锁肾上腺脑白质营养不良等疾病(提供检测范围证明材料);

2、检测变异类型：检测单核苷酸变异、微小插入/缺失(≤10bp)、以及目标基因外显子水平的拷贝数变异，提供临床检测报告证明；

*3、高通量测序数据质控应达到平均测序深度≥400X,目标区域覆盖度＞99%,目标区域＞20X,比例＞99%;Q20比例≥99%;基因组比对率＞99%;捕获效率＞60%(提供质控数据或检测报告作为证明材料);

(二十一)葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症热点基因检测(G6PD)

1、样本类型：外周血/干血片

2、报告周期：10个工作日。

(二十二)尿有机酸气相质谱测定GC-MS

1、检测方法：GC-MS;

2、检测范围：检测尿液代谢物浓度，检测指标≥90种；

3、检测方法：全定量法，各指标均建立标准浓度曲线；

(二十三)高苯丙胺酸血症基因检测(PAH)

1、检测方法：NGS+MLPA

2、样本类型：外周血/干血片

3、报告周期：10个工作日。

(二十四)男性不育全套基因检测

1、检测方法：NGS

2、样本类型：外周血/干血片

3、报告周期：20-30个工作日。

(二十五)女性不育全套基因检测

1、检测方法：NGS

2、样本类型：外周血/干血片

3、报告周期：20-30个工作日。

三、检验服务要求

1、投标检测机构应具有医疗机构执业许可证的第三方独立医学实验室，且具备有效的临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书。(提供营业执照扫描件和PCR验收合格证书扫描件);

2、提供遗传病诊断不同技术平台的原理、操作、检测、报告等培训，提供标本采集及注意事项、标本递送及拒收标准、分析前样本的质量控制等相关内容的培训服务；

3、数据库要求：投标检测机构应具备本地化后的常用公共数据库(Clinvar,OMIM,ExAC,GnomAD,dbSNP等),并定期更新频率和新基因等数据库信息；

4、投标检测机构应具有专业的遗传咨询团队；配备专职的生物信息学分析团队，具备自主开发的数据分析流程的能力；

5、由医学背景的专业人士负责诊断报告审核，提供临床处理建议，并协助院方联系国内遗传代谢专家咨询、会诊及转诊服务；

6、投标单位负责LIS和HIS系统的对接及接口费用，保证标本唯一性标识及有效标本库管理，投标检测机构应提供标本采集、运送所需的技术方法、递送所需的相应文本和物资材料。

7、样本收取和递送：按照需求方时间要求到指定地点收取标本(保证每天至少一次),投标检测机构必须安排至少1名专职驻地人员在产前诊断中心进行标本的收取、信息登记和样本递送。

8、样本验收：根据采购方提供的物流信息跟踪样本，投标检测机构应安排专人负责接收采购方递送的样本，接收到样本后核对样本、检测申请单和知情同意书信息，并反馈不合格标本。

9、投标检测机构应提供免费咨询热线服务，提供送样过程中及检测结果的任何疑问和问题的答复和专业咨询；

四、其他

1、投标检测机构有为采购人保密的义务，未经同意不向第三方泄露委托检验的项目、检验的内容、检验的结果。如有违反本条款造成的一切纠纷及结果，由投标检测机构负责；

2、投标检测机构检测样本、检测数据的所有权、使用权为采购人所有，未经许可不挪作它用。能够按照国家、按用户要求妥善保存及销毁检验后样本。保证检验结果的公正性，不受任何诱使或压力的对检验结果进行修正及更改。如有违反本条款造成的一切纠纷及结果，由投标检测机构负责；

五、相关标准、规范

符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。

六、附件1(服务满意度考评要求):

(1)客观服务因素评价满分90分：

1)投标检测机构实验室有一次检测项目检测不及时扣0.5分，有一个检测项目不能检测扣1分，有一个检测项目因检测时间影响病人的诊疗扣2分；

2)投标检测机构乙方实验室有一次检测项目出现检测结果及质量问题扣2分，有一次检测项目检测因结果及质量问题导致医疗纠纷扣7分；

3)投标检测机构实验室每出现一次投诉情况扣2分；

(2)主观服务因素评价满分10分：

1)采购方针对投标检测机构服务态度、服务能力等主观因素进行综合评审，优的6-10分，良的1-5分，差的0分。

从签订服务协议开始三个月由临床科室对投标检测机构进行一次考评，得分80分以下终止合同；得分在80(含)-85分之间，采购方给投标检测机构一周的整改时间；整改达到85分(含)以上，协议继续，整改低于85分则合同终止，责任由投标检测机构承担。

### 第二项、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 一年。 |
| 2 | 售后服务 | 符合采购人需求 |
| 3 | 包装要求（货物） | 符合采购人需求 |
| 4 | 验收 | 采购人组织验收 |
| 5 | 付款 | 付款人：安徽省宿州市立医院 付款方式：按月结算，按医院财务管理流程据实支付。 |
| 6 | 履约保证金 | 1、履约保证金：中标供应商在签订合同时应提交合同总价2.5%的履约保证金。 2、履约保证金退还： （1）履约保证金的有效期为合同货物全部交货验收合格后5个工作日。如正常履约并验收合格后应于5个工作日内无息退还。 （2）履约保证金因中标人原因导致交货期限延长的，其履约保证金有效期应相应延长。 （3）发生下列之一者，则不予退还履约保证金： ①中标人发生违约行为而完全终止合同； ②中标人不履行实质性承诺。 （4）履约保证金的退还或不予退还并不免除中标人对已交付合同货物的质量责任. 3、履约保证金形式：转账、电汇、保函。 |
| 7 | 其他 | 以下标“√”的为本项目要求，其余未标“√”的不属于本项目要求： ☑如果投标文件中附有外文资料，必须附上这些外文资料的中文翻译件。对于关键性的证明文件，投标人应在投标文件中提供与外文内容相同且由同一人签署（或盖章）的中文件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。 ☑投标人所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应在投标文件中附上有关证书。 □如有进口产品，应在投标文件中提供通过中国海关报关验放进入中国境内的相关材料。。 ☑为便于评委对产品的认识，投标人应尽可能地附有所投产品的彩色样本图等能证明产品符合性的资料。对于采购品种比较单一或金额比较大的项目（或包），投标人应在投标书中附有法定的或权威的检测报告、产品操作手册（使用指南）。 |

## 第四章 评标办法（综合评分法）

### 一、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 二、评审办法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章的评分标准进行打分，并将所有投标人按得分由高到低顺序排列，按排列顺序推荐1-3名中标候选人，投标报价低于其成本的除外。采用综合评分法的，投标人得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 三、评审程序

3.1评审程序包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐中标候选人名单几个步骤。

3.2开标结束后，评标委员会对投标人提交的资格证明文件进行审查，未通过的应记录原因。

3.3投标文件由评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过（持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告）。符合审查指标的，为有效投标。

3.4初审结束后，评标委员会可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当加盖公章，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。

3.5按照招标文件中规定的评标方法和标准，通过初审的投标人方可进入商务和技术评分、综合比较与评价。

3.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认并加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.7评标结束时，评标委员会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，推荐中标候选人。

### 四、资格性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注(声明函可合并提供或单独提供） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 企业营业执照合法有效 | 提供有效的营业执照和税务登记证的（接受合一的证书），应完整地体现出营业执照和税务登记证的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |
| 3 | 商业信誉和财务状况 | 商业信誉和财务状况声明函 | 投标人自行出具 |
| 4 | 依法缴纳税收 | 依法缴纳税收的声明函 | 投标人自行出具 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金 | 依法缴纳社会保障资金的声明函 | 投标人自行出具 |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 投标人自行出具 |
| 7 | 3年内没有重大违法记录或期限已届满的书面声明 | 参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加本次采购活动但期限已届满的书面声明 | 投标人自行出具 |
| 8 | 信誉要求 | 招标公告要求 | 按招标公告要求提供相关资料（采购人或者采购代理机构现场网站查询结果为准） |
| 9 | 投标情况 | 投标人须在网上投标并进入公共资源交易系统下载招标文件，否则其提交的投标文件将被视为无效 |  |
| 10 | 联合体投标 | 满足第一章投标人资格要求 |  |
| 11 | 投标保证金 | 符合招标文件投标人须知前附表要求 |  |
| 12 | 法定代表人授权委托书和身份证明书 | 符合招标文件要求 | 法人代表参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可 |
| 13 | 资格条件 | 符合招标文件要求 | 提供招标公告要求的资质证明材料 |

注：由评标委员会负责审查

### 五、符合性审查表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求响应情况 | 货物服务清单及技术要求响应，标注“★”参数必须满足 | 按本招标文件第三章评审，必须同时提供相关证明材料（指产品彩页、技术白皮书、产品说明书、检测/检验报告或“技术参数”中要求的其他证明材料等支持资料的任意一类），并对证明材料的相关评审内容尽量作出明确的标示（如下划线、背景颜色等），无证明材料的视为未响应 |
| 2 | 商务要求响应情况 | 付款响应、交货及安装调试期响应、质保期响应等。 | 按本招标文件第三章评审 |
| 3 | 标书规范性 | 符合招标文件要求（按照规定的要求进行编制、装订、标记和签署） |  |
| 4 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |
| 5 | 投标报价 | 投标报价不得超过最高限价，单台（套）设备报价不得超过单台（套）最高限价。只能有一个有效报价，不得提交选择性报价 |  |
| 6 | 投标文件四码查询 | 不同投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码、文件上传IP地址、文件上传MAC地址不得相同。 |  |

### 六、评分办法

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（80分） | 产品配置及技术要求（50分） | 技术指标及参数的响应程度： 1、完全满足招标文件采购需求“三.技术要求”中要求的得50分； 2、招标文件采购需求“三.技术要求”中：标注“*”号的条款，每有一项负偏离扣3分；未标注“*”号的条款，每有一项负偏离扣1分；本项分数扣完为止，不计负分。 注：①投标人对“三.技术要求”应按投标文件格式要求一一对应详细填写，并备注技术支持资料页码，缺项的视为负偏离。②标注“*”号的条款必须同时提供相关证明材料（指产品彩页、技术白皮书、产品说明书、检测/检验报告或“三.技术要求”中要求的其他证明材料等支持资料的任意一类），并对证明材料的相关评审内容尽量作出明确的标示（如下划线、背景颜色等），无证明材料的视为负偏离；③未标注“*”号的条款按照对应参数要求提供证明材料（未提供证明材料的不得分），若对应参数没有要求提供证明材料，投标人可以不提供证明材料，投标人须真实填写技术规格响应情况表，评标委员会按照技术规格响应情况表响应情况进行评审。 |  |
|  | 业绩（10分） | 自2022年1月1日至投标截止时间，投标检测机构提供与产前诊断机构签署的检测服务类合同(合同中需同时包含NIPT、CMA和FISH检测项目),每提供一个业绩得2分，最高得10分，业绩有效时间以合同签署时间为准。 注： (1)“产前诊断机构”系指经卫生行政主管部门批准的机构。 (2)投标文件中同时提供： ①业绩合同扫描件，若合同中无法体现检测项目信息等关键评审因素的，须同时提供业主(合同甲方)证明材料。 ②业绩供应方为投标检测机构，子公司、母公司、联合体等签订的合同均不符合业绩合同评审标准。采购单位必须为“产前诊断机构”,并须在投标文件中提供采购单位为“产前诊断机构”的相关证明材料(如批复、网上公示的截图等)。 |  |
|  | 人员资质(5分) | 根据提供“出生缺陷防控咨询师证书”的数量作为评审标准，每提供一份得1分，最高5分。(提供证书扫描件或者网站查询截图作为证明材料，查询网址：http://jndj.osta.org.cn/)。 |  |
|  | 质量评价（4分） | 1、投标检测机构连续三年在全国外周血胎儿染色体非整倍体(T21,T18和T13)高通量测序室间质量评价活动中成绩合格得2分； 2、投标检测机构连续三年全国遗传病高通量测序检测生物信息学分析室间质量评价活动中成绩合格得2分； 注：提供2022年以来的国家卫健委临床检验中心室间质评证书扫描件； |  |
|  | 管理制度(3分) | 评委根据各投标文件中提供的管理制度进行综合评比。根据管理制度是否内容齐全、职责划分是否明确、工作规范是否可行、监管措施是否得力、工作流程是否清晰科学。 (1)方案科学合理、可行性强的，得3分； (2)方案比较科学合理、可行性较强的，得2分； (3)方案一般的，得1分； (4)未提供方案不得分。 |  |
|  | 服务要求(5分) | 1、具备ISO15189:2012《医学实验室—质量和能力要求》以及CNAS特定认可要求，且认可能力范围包含：分子诊断、遗传性疾病的分子检测及细胞遗传学检验。(提供证书扫描件或者网站截图，查询网址：www.cnas.org.cn); 2、具备生物信息学和临床遗传学专家团队，提供数据分析，报告审核的交流与指导，具备单独审核和发放全外显子测序报告的能力，提供专家生物信息学和临床遗传学资质； 3、协助医院进行区域网络化运营服务，免费提供线上下单、线上支付信息服务(提供服务方案); 4、具备多技术平台验证能力：在检测中对检测结果出现异常的样本，能提供自有平台的验证整体解决方案(提供多平台验证解决方案); 5、免费提供专业信息化软件，实现孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测(NIPT)/扩展性产前筛查(NIPT-plus)孕妇端项目宣教、下单、缴费，实验室端样本登记、递送、查询打印报告、数据统计、通知随访等功能(提供软件截图及文字说明); 注：每项1分，共计5分，须提供有效证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
|  | 服务方案(3分) | 由评委会对投标检测机构所提供的服务方案进行综合评审： (1)方案科学合理、可行性强的，得3分； (2)方案比较科学合理、可行性较强的，得2分； (3)方案一般的，得1分； (4)未提供方案不得分。 |  |
| 商务分20分 | 价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分分值（取小数点后两位）。 |  |  |

# 招标文件第二部分（通用部分）

## 第五章 投标人须知

### 一、总    则

1、适用范围

1.1本招标文件的最终解释权归采购单位所有。

2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。

3、投标人要求

3.1 投标人资格要求详见招标公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3、供应商用CA锁登录进入宿州市公共资源交易系统，进入宿州平台—》采购业务—》填写投标信息（填写投标信息点击“我要投标”按钮）—》招标文件领取—》点击“下载文件”下载获取招标文件，只有成功下载招标文件后，方能进入下一个交易程序。网上获取招标文件时间截止后将无法下载招标文件。因未及时下载招标文件导致无法参与采购活动的，责任自负。

4、投标费用

投标人必须自行承担所有与参加本项目投标有关的费用，专家评审费由投标人据实支付。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、保密

参与采购活动的各方主体应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6、语言文字

招标投标文件使用的语言文字、以及投标人与采购单位就投标相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8、勘察现场

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

9、偏离

招标文件允许投标文件偏离某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 二、招标文件

10、招标文件构成

10.1招标文件包括以下部分：

10.1.1第一章：招标公告；

10.1.2第二章：投标人须知前附表；

10.1.3第三章：货物需求一览表；

10.1.4第四章：评标办法；

10.1.5第五章：投标人须知；

10.1.6第六章：采购合同；

10.1.7第七章：投标文件格式；

10.1.8发布的附件、答疑、补遗、补充通知等。

10.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

11、招标文件的澄清和修改

11.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或代理机构提出询问。采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商提出的询问做出答复，答复内容将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布。

11.2采购人或代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改将在本项目交易平台所在地交易中心门户网答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有购买招标文件的潜在投标人均有义务自行查看该澄清或修改的内容。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构应当在投标截止时间至少15日前发布，不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

12、招标文件的质疑和答复

12.1潜在供应商已按照招标公告约定获取本招标文件的（应提供已按照招标公告约定获取招标文件的证明材料），可以对本招标文件提出质疑。质疑应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

12.2供应商对招标文件有质疑的，应在质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一招标文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。

### 三、投标文件

13、投标文件的组成

13.1投标文件由开标一览表、投标书和资格证明文件三部分组成。

13.1.1开标一览表

13.1.2投标书包括下列内容：投标函格式、开标一览表、分项报价表、技术规格（项目要求）响应情况表、商务要求响应情况表、货物服务实施方案等。

13.1.3证明投标人合格的资格文件

应包括招标文件要求的证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

13.3投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

13.4 投标人应在投标文件中体现本文件要求的内容。

14、投标报价

14.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标书将不被接受。（招标文件另有要求的除外）

14.2货物类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费，公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类项目适用：价格标开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的服务费用、税费、公证费、代理费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3货物类项目适用：价格标的货物服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

服务类项目适用：价格标的服务分项报价表上应清楚地标明投标人拟提供的服务费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

14.4投标货币为人民币。

15、投标保证金

15.1投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

15.2投标人不按投标人须知前附表要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

15.3投标保证金的退还：

15.3.1中标人的投标保证金，在采购合同签订之日起五个工作日内退还。

15.3.2未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

15.3.3采购项目有质疑、投诉的，中标候选人、提出质疑的投标人及投诉人的投标保证金在质疑、投诉处理后，按相关规定办理。

15.4中标人有下列情形之一的，采购人不予退还其缴纳的投标保证金；

15.4.1投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件或放弃中标人候选资格的；

15.4.2中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

15.4.3存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。

16、投标有效期

16.1投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。投标人拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其投标保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长投标有效期。

16.3在投标有效期内，供应商撤销或修改其询价响应文件的，应承担责任。

17、投标文件的签署

除特别说明外，本文件要求投标人盖章或者法定代表人签字处，均需加盖投标人电子签章或者法定代表人电子签章。被授权人签字的，还需附法定代表人授权委托书。

18、分包

主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担投标主人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 四、投标

19、投标文件的提交

19.1网上提交部分：

sztf格式的加密电子投标文件；

19.2电子版投标书的制作和提交

本项目采用全流程电子化交易，投标人获取招标文件（szzf格式）后请在如下地址http://ggzyjy.ahsz.gov.cn/szfront/InfoDetail/?InfoID=20d087cf-876c-448e-ae0b-575fa6bd6b43&CategoryNum=005002下载投标工具软件并安装（安装软件之前一定要关闭所有的杀毒软件，比如：360安全卫士、金山毒霸等），安装完毕之后，根据招标文件要求制作投标所需资质、承诺函等相关材料。电子投标文件制作相对复杂，制作过程需要一定耐心，请务必谨慎操作，如有疑问请咨询0557-3030326或4009980000

19.3注意事项：

19.3.1电子投标文件的提交是指投标人使用系统完成上传投标文件（_sztf格式），未在投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达.

19.3.2投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，投标文件以投标截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

19.3.3投标截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭。

20、以下情况拒收投标文件

20.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

20.2未在规定时间内缴纳投标保证金；

21、联合体投标

由两家或两家以上投标人组成的联合体参与投标时，应满足以下要求：

21.1联合体成员除必须满足投标人资格的要求外，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。

21.2联合体应签订联合参与投标的协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的一个成员作为代表，具体进行投标、签订合同等事务。此协议或授权书应作为投标文件的一部分。

21.3联合体被授权投标人应能全权处理投标过程中的有关问题。一旦成为中标供应商，该被授权投标人应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

21. 4联合体各方不得再以自己的名义单独参与同一项目投标，也不得再组成新的联合体参与同一项目中的投标。

### 五、开标

22、开标

22.1采购人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人的法定代表人或其委托的代理人参加开标会的应携带有效证件；如为代理人参加的，还需提供有效的法定代表人的授权委托书（若制作在电子标书中的，待打开电子标书后查验）。否则将否决其投标。

22.2 开评标程序

主持人按下列程序进行开标：

1宣布开标开始

2开评标过程中投标人注意事项。

3宣布开标人、监标人、招标人代表等有关人员姓名。

4公布投标人、核验投标保证金。

5投标人远程解密、招标人解密。

6电子唱标。

7进行资格审查

8进入评标环节（符合性评审、技术标、商务标）

9宣布评标结果

### 六、评标

23、评标委员会

23.1评标由采购人组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系；

另外，评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评标委员会应当告知提交响应文件的供应商。

24、开标评标异常情况处理

24.1公开招标数额标准以上的采购项目，在招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的前提下，投标截止后提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家，需采用非公开招标方式（单一来源除外）采购的，采购人可在评审现场提出。应征询现场符合条件的供应商同意，且现场所有评审专家出具招标文件没有不合理条款、集中采购机构（采购代理机构）出具招标程序等符合规定的书面意见，经报本项目监督部门同意可现场实施（采购人书面申请可后补）

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当报本项目监督部门批准。

24.2开标、评标时出现以下情况之一的，将废标：

（1）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

24.3废标后，采购人将通过指定的网站进行公告。

25、评标过程的保密性

25.1从开标至签订合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及定标等有关的评审情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25.2在评标过程中，投标人及其他人员不得向评标委员会成员施加任何影响。保证评标在严格保密的情况下进行。

### 七、定标和授予合同

26、定标方式

26.1采购人将在收到评标委员会提交的评标报告后五个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，并在指定的媒介进行公告。

26.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27、签订合同

27.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

27.2采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.3中标通知书发出后，采购人无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

28、履约担保

28.1中标人在签订合同前必须按招标文件的规定，及时、足额向采购人交纳履约保证金。

28.2履约保证金是督促中标人按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购人因中标人违约而造成损失时，可在无须征得中标人同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

28.3采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的2.5%。

### 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1参与本项目采购活动的供应商（即提交了投标文件的供应商）对中标结果提出质疑的，最迟可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2参与本项目采购活动的供应商（即提交了投标文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.3质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.4采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

29.5供应商对同一环节的质疑，应在质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

30、投诉

30.1质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向本项目监督部门进行投诉。

### 九、投标人须知的补充与修改

（如有）

31、未尽事宜

如以上投标人须知不能满足项目的要求，可以增加投标人须知补充事项。投标人除认真阅读投标人须知外还必须认真阅读本补充事项，如投标人须知与本补充事项有抵触，以本补充事项为准。

## 第六章 采购合同（仅供参考）

项目编号：

### 合同条款前附表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 整机质保不少于3年。 |
| 2 | 供货要求 | 供货周期为:合同签订后30日内 保修生效期为:设备安装后验收合格后 |
| 3 | 售后服务 | 1、保修期内提供每年不低于两次免费维护保养服务，保修期外工程师维护保养维修免上门费。 2、合同签订前需提供原厂质保承诺或买保记录相关证明文件。 |
| 4 | 包装要求（货物） | 符合采购人需求 |
| 5 | 验收 | 采购人组织验收 |
| 6 | 付款 | 付款人：安徽省宿州市立医院 付款方式：经验收合格后依照医院财务付款流程支付。 |
| 7 | 履约保证金 | 1、履约保证金：中标供应商在签订合同时应提交合同总价2.5%的履约保证金。 2、履约保证金退还： （1）履约保证金的有效期为合同货物全部交货验收合格后5个工作日。如正常履约并验收合格后应于5个工作日内无息退还。 （2）履约保证金因中标人原因导致交货期限延长的，其履约保证金有效期应相应延长。 （3）发生下列之一者，则不予退还履约保证金： ①中标人发生违约行为而完全终止合同； ②中标人不履行实质性承诺。 （4）履约保证金的退还或不予退还并不免除中标人对已交付合同货物的质量责任. 3、履约保证金形式：转账、电汇、保函。 |
| 8 | 其他 | 以下标“√”的为本项目要求，其余未标“√”的不属于本项目要求： ☑如果投标文件中附有外文资料，必须附上这些外文资料的中文翻译件。对于关键性的证明文件，投标人应在投标文件中提供与外文内容相同且由同一人签署（或盖章）的中文件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。 ☑投标人所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应在投标文件中附上有关证书。 □如有进口产品，应在投标文件中提供通过中国海关报关验放进入中国境内的相关材料。。 ☑为便于评委对产品的认识，投标人应尽可能地附有所投产品的彩色样本图等能证明产品符合性的资料。对于采购品种比较单一或金额比较大的项目（或包），投标人应在投标书中附有法定的或权威的检测报告、产品操作手册（使用指南）。 |

### 二、合同条款

1、定义

1.1本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指采购人、中标供应商双方签署的、合同格式中载明的采购人、中标供应商双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，中标供应商在完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的价格。

（3）“货物”系指中标供应商根据合同规定须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定中标供应商承担与供货有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它的服务和安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务等。

2、技术规格

2.1中标供应商所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

3、知识产权

3.1中标供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等知识产权方面的起诉。

4、包装要求

4.1除合同另有规定外，中标供应商供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标供应商承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运条件

5.1中标供应商负责安排运输，运输费由中标供应商承担。

5.2运输部门出具运单的日期应视为货物交货日期。

5.3中标供应商装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，中标供应商应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6、支付

6.1本合同以人民币付款。

6.2中标供应商应按照双方签订的合同规定交货。交货后中标供应商应向采购人提供下列单据，采购人按合同规定审核后签署验收单：

（1）运输部门出具的有关收据；

（2）发票；

（3）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（4）装箱单；

（5）验收证书。

7、技术资料

7.1中标供应商在交货时，应附上每台设备和仪器的中文技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册或示意图。

8、质量保证

8.1中标供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的正品。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后卖方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标供应商负担。

8.2根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式向中标供应商提出本保证下的索赔。

8.3免费质保期内，中标人应在接到招标人通知十二小时内到场保修（或），以排除故障，使设备或软件完全恢复正常使用。免费质保期结束后，中标人仍应对该系统提供及时、良好、完整地维护维修服务。设备或软件由于其本身的设计缺陷或设备材料质量问题造成的任何故障或损坏，中标人必须及时维修或更换，一切费用由中标人承担。

8.4如果中标供应商在收到通知后七天后没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。

9、检验

9.1在发货前，中标供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

9.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在第8条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人应报请当地有关部门进行检验，并有权凭检验证书向中标供应商提出索赔。

10、索赔

10.1根据当地有关部门出具的检验证书向中标供应商提出索赔。

10.2根据合同第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果中标供应商对采购人提出的索赔和差异负有责任，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

（1）中标供应商同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

（3）用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，中标供应商应承担一切费用和风险并负担采购人所遭受的一切直接费用。同时，中标供应商应按合同第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在采购人发出索赔通知后20天内，中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受，如中标供应商未能在采购人提出索赔通知后20天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从中标供应商提交的履约保证金中扣除索赔金额。

11、迟交货

11.1中标供应商应按照“货物需求一览表”中规定的交货期交货，并交付采购人验收使用。

11.2如果中标供应商拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约金和/或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果中标供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

12、违约条款

12.1除合同第13条规定外，如果中标供应商没有按照规定的时间交货和提供服务，供应商将缴纳违约金。违约金将从货款中扣除，违约金应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，采购人应考虑终止合同。

12.2除合同第13条规定外，因采购人原因导致延期返还履约保证金、延期支付合同款项，变更、中止或终止采购合同的，因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，按照货物或提供服务合同价 0.1 %给予合理赔偿或者补偿。

13、不可抗力

13.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非采购人、中标供应商责任造成的爆炸、火灾以及当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、税费

14.1中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由采购人负担。

14.2中国政府根据现行税法对中标供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由中标供应商负担。

15、履约保证金

15.1中标供应商应在签订合同的同时，通过CA登记的基本账户，提供相当于合同总价   %的履约保证金。

15.2如中标供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

16、仲裁

16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始60天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则应向      仲裁委员会申请仲裁。

16.2在仲裁和诉讼期间，合同应继续履行。

17、违约终止合同

17.1在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向中标供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果中标供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）中标供应商在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果中标供应商未能履行合同规定的其他义务。

17.2在采购人根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，中标供应商应对采购人购买类似货物所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

18、破产终止合同

18.1如果中标供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知中标供应商终止合同，终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19、转让

19.1除采购人事先书面同意外，中标供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20、验收

20.1采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

20.2采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

20.3对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

20.4采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

20.5验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

21、合同生效及其它

21.1合同应在买卖双方和采购代理机构、交易中心签字、盖章，并在中标供应商交纳履约保证金后即开始生效。

21.2本合同一式四份，以中文书就，采购人、中标供应商、采购代理机构各执一份。

21.3如需修改或补充合同内容，应经双方协商签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

### 三、合同格式

采  购  人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

采购代理机构：

甲方通过         组织的招标投标活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

- 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）中标供应商提交的投标书和投标报价表；

（3）中标通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“货物服务报价表”。

4.合同金额

合同总金额为（人民币）               万元。

大写：                               。

5.付款条件

付款条件在合同条款前附表中有明确规定。

6.交货时间

本合同货物的交货地点在“货物服务报价表”中有明确规定。

7.合同生效

本合同经四方合法代表签字、单位盖章，并在采购人或交易中心收到中标供应商提交的履约保证金后生效。

采购人（甲方）：             中标供应商（乙方）：

单位盖章：                   单位盖章：

法人或法人                   法人或法人

授权人（签字）：             授权人（签字）：

联系电话：                   联系电话：

日期：      年     月     日       日期：     年      月      日

采购代理机构：

单位盖章：

项目负责人：

日期：     年     月     日

### 四、合同特殊条款

（如有）

## 第七章 投标文件格式

投标书格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

投

标

书

投 标 人：                  （签章）

年      月      日

### 一、投标函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 招标公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的招标采购活动。我方授权  （姓名和职务）   代表我方  （投标人全称）   全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总投标费率（大写）                      。（小写：     %）

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方提交金额为人民币（大写）       的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

投 标 人：                      （签章）

法定代表人（签章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

### 二、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（签章） |  |
| 法定代表人（签章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标费率（大写） |  |
| 投标费率（小写） |  |

### 三、服务分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 项 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

### 四、技术规格响应情况表（货物类）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

### 五、商务要求响应情况表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人填写 | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 |  |

注：

1、投标人需如实填写本表，详细列明“响应情况”、“偏离及影响”，不得以“同左”或“同上”形式填写，不得出现通过改动招标文件的技术参数而使自己的产品满足要求的情况。

2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

3、本表需按招标文件“第三章第二大项”中的顺序填写。

### 六、本项目实施方案

（一）投标人或投标产品制造商简介

（不超过1000字）

（二）本项目详细实施方案、售后方案等

（详细说明）

### 七、资格证明文件格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

资

格

证

明

文

件

投 标 人：                  （签章）

年      月      日

投标人必须提供下列合格性文件：

- 一、营业执照

- 二、税务登记证

- 三、法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本人       （姓名）      系       （投标人名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签章：

身份证号码：

代理人（被授权人）：

身份证号码：

投标人名称：                        （签章）

日      期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 被授权代表人身份证正面电子扫描件 | 被授权代表人身份证反面电子扫描件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面电子扫描件 | 法定代表人身份证反面电子扫描件 |

- 四、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

投标人纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

身份证号码：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （签章）

年    月    日

- 五、商业信誉和财务状况

（投标人自行出具商业信誉和财务状况声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 六、依法缴纳税收

（投标人自行出具依法缴纳税收的声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 七、依法缴纳社会保障资金

（投标人自行出具依法缴纳社会保障资金的声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

（投标人自行出具具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函并加盖投标人公章，格式自拟）

- 九、书面声明

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录或因违法经营被禁止在一定期限内参加本次采购活动但期限已届满的书面声明（投标人自行出具并加盖投标人公章，格式自拟）

- 十、招标文件规定的其他材料